## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12765","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8530","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 全自动生化分析仪和流式细胞仪等设备项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市妇幼保健院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000557
| 包段编号: | C
| 包段名称: | 流式细胞仪
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12765","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:M7,D10:M11","projectid":"8530","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 全自动生化分析仪和流式细胞仪等设备项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000557 |  | 包段编号 |  | C |  | 包段名称 | 流式细胞仪
| 预算价 | 300000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
330250 | 1 | 流式细胞仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12765","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8530","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 全自动生化分析仪和流式细胞仪等设备项目(C) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
330250 | 12765 | C | 流式细胞仪 | 1、配置488nm和638nm固体激光器，功率均≥50mw，激光功率可由软件实时监控，空间独立排列 2、检测通道设置：488nm激光可激发五色荧光，对应检测FITC, PE, ECD, PE-CY5和PE-CY7荧光染料，638nm激光可激发三色荧光，对应检测APC, APC-A700， APC-A750荧光染料，前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道 3、光路设计：固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播，持续激发，非共线激光 4、检测器为FAPD（Fiber Array Photo Detector）检测器，能够达到5倍于传统高性能PMT的光电转换效率 5、光电转换器数量≥8个；系统具备进一步升级的能力，可升级至3激光13色。 6、荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于30 MESF，PE的荧光灵敏度少于10 MESF 7、荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰） 8、信号处理精度：16,777,216道数字信号精度（16,777,216 channels）9、线性动态范围≥10^7，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上 10、具有自动混匀和内外管壁自动清洗功能，降低样本间交叉污染 11、内置自动化的液流系统维护程序包含但不限于开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等，全部由自动软件控制 12、操作系统：Window 7或以上版本 13、支持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节 14、全自动质控程序包含但不限于内置的质控程序自动检测仪器配置，激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等 15、补偿调节包含但不限于全矩阵荧光补偿、可脱机补偿、自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿 16、电压支持手动调节及自动调节，当电压改动后，补偿值会随之自动调整到正确的结果
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12765","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A15,G5:H15","projectid":"8530","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":14,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
全自动生化分析仪和流式细胞仪等设备项目(C)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
255702 | 1.01 | 具有独立承担民事责任的能力 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； | 资格性 | ,12765, | 是
255703 | 1.02 | 法人授权委托书 授权委托书（格式见本文件第五章）；被授权人身份证扫描件； 若投标人的法定代表人（依法登记的负责人）参加投标的，则只需提供法定代表人（依法登记的负责人）身份证扫描件(加盖投标人公章)； | 资格性 | ,12765, | 是
255704 | 1.03 | 纳税及社保 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见本文件第五章）(未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人须提供近六个月任意月份缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料)； 代理机构在评审期间登陆“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中查询提供《承诺函》的投标人近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。对于反馈有税收和社会保障资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，应由供应商进一步提供相关证明材料，无法.提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为无效投标。 | 资格性 | ,12765, | 是
255705 | 1.04 | 3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见本文件第五章）； | 资格性 | ,12765, | 是
255706 | 1.05 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式见本文件第五章） | 资格性 | ,12765, | 是
255707 | 1.06 | 财务状况 投标人提供由中介机构出具的近一年度（2023年）财务审计报告书复印件及附件扫描件；银行出具有效期内的资信证明扫描件（二选一）； | 资格性 | ,12765, | 是
255708 | 1.07 | 资质文件 投标人为制造商须提供医疗器械生产许可证扫描件；投标人为代理商的，如所投产品为第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件，所投产品为第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》扫描件； | 资格性 | ,12765, | 是
255711 | 1.1 | 投标报价 投标总报价、分项报价不超过项目最高限价、分项限价； | 符合性 | ,12765, | 是
255712 | 1.11 | 投标有效期 投标有效期不少于招标文件要求的； | 符合性 | ,12765, | 是
255714 | 1.13 | 质保期、供货安装调试完毕时间及付款方式 所投产品在质保期、供货安装调试完毕时间及付款方式等方面能够实质性满足招标文件要求； | 符合性 | ,12765, | 是
255715 | 1.14 | 医疗器械注册证 如所投产品为医疗器械，提供所投设备的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表（产品配件除外） | 符合性 | ,12765, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12765","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,F5:G11","projectid":"8530","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
全自动生化分析仪和流式细胞仪等设备项目(C)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
107030 | 12765 | 1.01 | 设备报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 | 20
107031 | 12765 | 1.02 | 试剂报价 投标人需对所有试剂项目按单人份进行报价，缺项或漏报视为无效投标。 满足招标文件要求且综合单价之和最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10
107032 | 12765 | 1.03 | 技术响应 由评委审阅各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：本项目流式细胞仪，共计16条参数 ①检测器为FAPD（Fiber Array Photo Detector）检测器，能够达到5倍于传统高性能PMT的光电转换效率②荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于30 MESF，PE的荧光灵敏度少于10 MESF③荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰）④信号处理精度：16,777,216道数字信号精度（16,777,216 channels） 1.针对以上4条参数，投标人所投报的产品参数均符合招标文件要求没有负偏离的得满分16分，每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 2.除上述参数外的技术要求中的剩余条款（共计12条），投标人投报的产品参数均符合招标文件要求没有负偏离的得满分29分，每有一项负偏离扣2.5分，扣完为止。 投标人应提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料，证明其投标产品的技术性能，如未提供，且评标委员会对该条技术性能存疑，有权视为负偏离。 | 45
107033 | 12765 | 1.04 | 供货安装方案 由评委审阅各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，对采购人要求的理解准确，针对性强、描述清晰准确、图文并茂；2.有切实可行的质量保证措施；3.进度安排合理，能确保项目的有效实施； 以上每条2分，内容描述完整得2分，每存在一处描述不清扣0.5分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 6
107034 | 12765 | 1.05 | 服务承诺 由评委审阅各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.售后服务承诺内容全面、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内、外的维护服务方案；2.培训计划安排周详、合理；3.配置专属售后团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有同类项目服务经验；4.备品备件充足，维修成本及易消耗品价格低。 以上每条2.5分，内容描述完整得2.5分，每存在一处描述不清扣0.5分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 10
107035 | 12765 | 1.06 | 质保期 投标人所投报设备质保期不能满足采购项目说明要求的为无效投标。在满足采购项目要求的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计2分，该项最高计6分。 | 6
107036 | 12765 | 1.07 | 业绩 投标人每提供1例2021年 11 月 01 日至今（以合同签订日期为准）其所投产品的业绩，得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 | 3
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。