## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12792","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8542","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 医疗设备项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市中心医院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000578
| 包段编号: | D
| 包段名称: | 多功能监护仪
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12792","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:M7,D10:M11","projectid":"8542","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 医疗设备项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000578 |  | 包段编号 |  | D |  | 包段名称 | 多功能监护仪
| 预算价 | 115000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
330620 | 1 | 多功能监护仪 |  | 1 | 套 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12792","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8542","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 医疗设备项目(D) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
330620 | 12792 | D | 多功能监护仪 | 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个； 2.≥15英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为≥1920×1080像素； 3.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作； 4.多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥8小时； 5.无风扇设计，极大降低噪音； 6.可充电锂电池，持续供电≥3小时； 7.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式。 8.配备心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、双通道体温、双通道有创血压、呼气末二氧化碳、麻醉深度监测，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿； 9.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 10.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。 11.配备12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。 12.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人； 13.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； 14.可配24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息，帮助医生分析病人24小时心电整体状况； 15.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； 16.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式。 17.具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性； 18.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm； 19.标配血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%； 20.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒。 21.NIBP测量范围： 成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg； 小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg； 新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg； 22.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 23.提供辅助静脉穿刺功能； 24.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测； 25.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：50—370mmHg； 26.可提供每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率：1% ； 27.可提供收缩压力变异SPV实时显示，测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：1mmHg； 28.可提供肺动脉楔压PAWP； 29.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示及呼吸频率awRR，主流监测方式：无需执行校准，每24小时自动校准； 30.支持升级ICG模块，进行血流动力学参数监测，可无创监测患者连续心排量； 31.支持升级有创心输出量C.O监测模块，采用金标准热稀释法测量； 32.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数； 33.可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能、起搏分析、CCHD筛查等软件功能； 34.支持≥160小时趋势表和趋势图回顾； 35.支持≥2000组NIBP存储与回顾功能； 36.支持≥2000组报警事件与回顾功能； 37.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能； 38.支持≥48小时心律失常统计与回顾功能； 39.具备演示功能,方便培训及学习； 40.具备图形化报警指示功能，方便查看报警信息； 41.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12792","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A17,G5:H17","projectid":"8542","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":16,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
医疗设备项目(D)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
256635 | 1.01 | 资格性 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）； | 资格性 | ,12792, | 是
256636 | 1.02 | 资格性 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件； | 资格性 | ,12792, | 是
256637 | 1.03 | 资格性 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见本文件第五章）(未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人须提供近六个月任意月份缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料)； 代理机构在评审期间登陆“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中查询提供《承诺函》的投标人近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。对于反馈有税收和社会保障资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，应由供应商进一步提供相关证明材料，无法.提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为无效投标。 | 资格性 | ,12792, | 是
256638 | 1.04 | 资格性 投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | ,12792, | 是
256639 | 1.05 | 资格性 A.投标人自行编制的2023年度公司财务报表或由中介机构出具的2023年度财务审计报告书扫描件及附件扫描件，供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件；（注：A、B两项提供任意一项均可）； | 资格性 | ,12792, | 是
256640 | 1.06 | 资格性 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明； | 资格性 | ,12792, | 是
256641 | 1.07 | 资格性 投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。 | 资格性 | ,12792, | 是
256642 | 1.08 | 符合性 投标有效期符合招标文件要求； | 符合性 | ,12792, | 是
256643 | 1.09 | 符合性 投标文件按规定签署及盖章的； | 符合性 | ,12792, | 是
256644 | 1.1 | 符合性 投标人不存在围标、串标行为或疑似围标、串标行为； 注：如参加同一项目的不同供应商的电子响应文件的文件上传机器码（MAC地址）一致的。使用的电子密钥相同的。交易系统提示相似度达到100%的，均视为串通投标，做无效投标处理； | 符合性 | ,12792, | 是
256645 | 1.11 | 符合性 单位法定代表人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同投标单位，参与同一采购项目或者多包中同一包的，做无效投标处理； | 符合性 | ,12792, | 是
256646 | 1.12 | 符合性 服务期及付款方式等实质性内容不能满足招标文件要求的，做无效投标处理； | 符合性 | ,12792, | 是
256647 | 1.13 | 符合性 不符合采购文件的其他实质性要求的，做无效投标处理。 | 符合性 | ,12792, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12792","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A9,F5:G9","projectid":"8542","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":8,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
医疗设备项目(D)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
107366 | 12792 | 1.01 | 价格分 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30
107367 | 12792 | 1.02 | 技术说明 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学合理。 【25.1分-36分】：投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【12.1分-25分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰或不全面，技术方面存在1-5处负偏离。 【0分-12分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在6处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。 | 36
107368 | 12792 | 1.03 | 供货及培训方案 由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 【8.1分-14分】：投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。 【4.1分-8分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰，不全面。 【0分-4分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。 | 14
107369 | 12792 | 1.04 | 质保期 投标人所投报设备质保期不能满足采购项目说明要求的不计分。在满足采购项目要求的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计2分，该项最高计6分。 注：包内设备提报多个质保期限的，以低者计。 | 6
107370 | 12792 | 1.05 | 服务承诺 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.投标人售后服务承诺内容全面、服务等级高、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案； 2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务； 3.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施； 4.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强； 5.建有易损件备品备件库，存放主要或关键部件、易损件等，能够长期供应，以及时满足采购人的维修需要； 6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议； 7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。 【8.1分-14分】：投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。 【4.1分-8分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰或不全面。 【0分-4分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。 | 14
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。