## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12852","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8569","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 高频电刀项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市立医院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000595
| 包段编号: | A
| 包段名称: | 详见招标文件
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"char(100)","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":6,"row":4},{"check":"char(100)","col":9,"row":4},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":5}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12852","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,C4:O6,D10:O10","projectid":"8569","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"list('小型企业','微型企业','监狱企业','残疾人福利企业','其他企业')","col":11,"nullable":"true"},{"check":"char(9999),syncExist(?,12,11)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":14,"nullable":"true"}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":9}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 高频电刀项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000595 |  | 包段编号 |  | A |  | 包段名称 | 详见招标文件 |  |  |  | （电子公章）
| 预算价 | 120000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| *交货期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 企业优惠申报 |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价 | 货物制造企业类型 | 声明 页码
331235 | 1 | 高频电刀 |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.企业优惠申报有两个选项，货物制造企业（即货物由该企业生产且使用该企业的商号或注册商标）的企业类型选择下拉框中的内容，声明页填写企业类型在采购文件中的具体页码，若填了企业类型则必须填写扶持页码，否则不予进行优惠认定； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12852","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8569","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 高频电刀项目(A) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
331235 | 12852 | A | 高频电刀 | 1.电源要求：单相交流220V±22V,50Hz±1Hz。 2.功率设定：通过面板按键调节。 3.单极切割≥3种输出模式： 3.1．低压切割：最大功率≥300W，最大峰峰值电压≤2300V。 3.2．纯切：最大功率≥300W， 最大峰值电压≤2500V。 3.3．混切：最大功率≥200W，最大峰值电压≤5000V。 4.单极凝血≥3种输出模式：干燥、电灼、低压电灼、喷凝等，最大功率≥120W，适用于大面积的组织渗血、浅表凝血及腔镜手术以及其他精细组织的快速接触式凝血 5.双极≥3种输出模式：精确双极、标准双极和宏双极，最大输出功率≥70W，最大峰值电压≤4000V。 6.能满足临床各种外科手术，可广泛用于普外、泌尿外、妇科等开放手术和各种内窥镜使用。 #7.单极具备两个输出端口，可同时连接两只电刀笔并可同时输出完成心脏搭桥等特殊手术。 8.术中可随时监测负极板与患者体表的粘贴面积，如有异常声光报警并停止输出。 9.主机具备组织密度即时反馈技术，可依据组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节。 10.设备类型：1类CF型，具备防除颤。 11.冷却方式：无风扇，自然对流冷却。 12.可升级为氩气刀。 13、可自动存储末次使用参数，开机直接使用无需设置。 14、每台配置如下： （1）高频电刀项目主机 （2）负极板连线2条 （3）单极脚踏开关 （4）双极脚踏开关 （5）内镜万用转换接头
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"39","packageid":"12852","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,G5:H11","projectid":"8569","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
高频电刀项目(A)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
257046 | 1.01 | 具有独立承担民事责任的能力 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权） | 资格性 | ,12852, | 是
257047 | 1.02 | 授权委托书 法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书扫描件； | 资格性 | ,12852, | 是
257048 | 1.03 | 依法缴纳税收和社会保障资金 有依法缴纳税收和社会保障资金（报价截止时间前近一年内任意1个月且社保证明材料中须体现授权代表姓名）的证明材料及《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料）； | 资格性 | ,12852, | 是
257049 | 1.04 | 无重大违法记录 投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | ,12852, | 是
257050 | 1.05 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度 投标人提供近两年度任意一年审计报告或在投标截止时间前三个月内银行出具的证明文件； | 资格性 | ,12852, | 是
257052 | 1.07 | 《医疗器械生产许可证》 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的，须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； | 资格性 | ,12852, | 是
257053 | 1.08 | 中小企业声明函 中小企业声明函； | 资格性 | ,12852, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"39","packageid":"12852","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,F5:G11","projectid":"8569","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
高频电刀项目(A)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
107562 | 12852 | 1.01 | 报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 | 50
107563 | 12852 | 1.02 | 技术方案 评标委员会成员按下列要求进行评审打分 所报产品20项普通参数完全符合招标要求没有负偏离的得满分30分，每有一项普通参数负偏离扣1.5分，扣完为止。标注“#”条款完全符合招标要求没有负偏离的得满分3分，每有一项负偏离扣3分。 投标人需提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料： | 33
107564 | 12852 | 1.03 | 所投产品综合性能评价 评标委员会对所投产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审，满分5分：上述内容每存在一处不合理或描述不清扣0.5分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 5
107565 | 12852 | 1.04 | 供货安装方案 1.投标人提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确；2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂；3.投标人对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计；4.投标人拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强；5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位；6.投标人进度安排合理，能确保项目的有效实施。 上述内容每条最高得0.5分，每存在一处描述不清扣0.1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 3
107566 | 12852 | 1.05 | 质保期 投标人所投报设备质保期在满足采购项目要求的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计2.5分，该项最高计5分。 注：包内多个设备提报多个质保期限的，以低者计。 | 5
107567 | 12852 | 1.06 | 服务承诺 1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；4.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；5.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议。 上述内容每条最高得0.4分，每存在一处描述不清扣0.1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 2
107568 | 12852 | 1.07 | 业绩 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩，每个计1分，该项最高计2分。 注：投标文件中须附合同、中标通知书扫描件（二者同时具备作为有效业绩），日期以合同签订时间为准。未附扫描件或不符合要求的均不得分。 | 2
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。