## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12853","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8570","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 全高清电子胸腹腔镜项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市立医院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000599
| 包段编号: | A
| 包段名称: | 详见招标文件
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"char(100)","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":6,"row":4},{"check":"char(100)","col":9,"row":4},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":5}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12853","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,C4:O6,D10:O10","projectid":"8570","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"list('小型企业','微型企业','监狱企业','残疾人福利企业','其他企业')","col":11,"nullable":"true"},{"check":"char(9999),syncExist(?,12,11)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":14,"nullable":"true"}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":9}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 全高清电子胸腹腔镜项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000599 |  | 包段编号 |  | A |  | 包段名称 | 详见招标文件 |  |  |  | （电子公章）
| 预算价 | 1990000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| *交货期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 企业优惠申报 |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价 | 货物制造企业类型 | 声明 页码
331385 | 1 | 全高清电子胸腹腔镜 |  | 1 | 宗 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.企业优惠申报有两个选项，货物制造企业（即货物由该企业生产且使用该企业的商号或注册商标）的企业类型选择下拉框中的内容，声明页填写企业类型在采购文件中的具体页码，若填了企业类型则必须填写扶持页码，否则不予进行优惠认定； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12853","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8570","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 全高清电子胸腹腔镜项目(A) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
331385 | 12853 | A | 全高清电子胸腹腔镜 | （一）高清胸腹腔镜主机 1、输出分辨率≥1920*1080p，符合高清标准； 2、具备窄带光或特殊光成像图像处理； 3、具备荧光成像功能； #4、可兼容同品牌电子镜（如电子胸腹腔镜、电子膀胱镜、电子输尿管镜、电子鼻咽喉镜等）； 5、影像增强设置：增强细节与边缘，具有增强模式≥三种，每种模式具有≥8级增强； 6、具备自动增益控制功能，自动调整图像亮度; 7、具有多种色彩模式快速选择，每种模式下可进行红色、蓝色和色彩饱和度的调节； 8、图像旋转/相反区域观察功能：可以实现内镜图像旋转180度； 9、支持多种信号输出模式，包括2D数字信号输出：3G-SDI（SMPTE424M）、HD-SDI（SMPTE292M）、DVI（可以选择WUXGA,1080p或SXGA），3D数字信号输出：3G-SDI的B级（SMPTE424M）、DVI-D(可以选择WUXGA或1080p，还可以选择并列或逐行)，模拟信号输出：VBS复合端口和Y/C。 （二）光源 1、采用LED光源，长寿命； 2、LED光源色温≥4500K； 3、配备自动亮度调节功能：具备自动、手动两种亮度模式可供选择。 （三）高流量气腹机 1、流量≥40升/分钟； 2、具备针对儿科、盆腔及后腹手术需要的（3-15mmHg）低腹气压模式及常规（3-25mmHg）的常规腹部气压模式； 3、具备自动排烟雾功能，排烟功能具备：高、低、关三种模式； 4、流速设置：高速、中速、低速，最小流量为0.1升/分钟，适用用于儿童手术需要； 5、面板显示实际压力、预设压力、预设流量、实际流量、气瓶压力、气体总消耗量等； 6、具有自动减压功能，当腹腔压力太高时，激活报警灯并报警，并释放多余的气体； 7、主机检测到管道堵塞、旋阀关闭及气瓶气体不足等异常，激活报警灯和声音报警。 （四）医用3D/4K监视器 1、≥30吋； 2、能够自由切换2D和3D图像； 3、支持3G-SDI和DVI-D高清3D图像输入，支持RGB、HD15高清2D图像输入； 4、显示分辨率≥4096*2160，支持4K图像显示； （五）10mm高清电子胸腹腔镜 2条 1、CCD前置，镜身一体化设计，图像采集分辨率≥1080P； 2、直径10mm，视野方向30°； 3、可高温高压灭菌、低温等离子灭菌、可浸泡消毒； 4、快捷键数量≥3个，且每个快捷键可自定义功能数≥6； 5、景深≥21-200mm； 6、视野范围≥80°； 7、具有防雾功能； 8、可实现窄带或特殊光功能与影像增强功能。 （六）其他 1、台车 1.1外形参考尺寸：1400mm（H）*675mm（D）*665mm（W） 1.2承载重量：上部托盘：≥20kg；中间托盘：≥30kg；底部托盘：≥35kg 1.3脚轮：附带刹车装置的脚轮*4，直径125mm 2、消毒器械盒2个，可高温高压消毒
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"39","packageid":"12853","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,G5:H10","projectid":"8570","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
全高清电子胸腹腔镜项目(A)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
257161 | 1.01 | 具有独立承担民事责任的能力 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权） | 资格性 | ,12853, | 是
257162 | 1.02 | 授权委托书 法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书扫描件； | 资格性 | ,12853, | 是
257163 | 1.03 | 依法缴纳税收和社会保障资金 有依法缴纳税收和社会保障资金（报价截止时间前近6个月任意1个月且社保证明材料中须体现授权代表姓名）的证明材料及《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料）； | 资格性 | ,12853, | 是
257164 | 1.04 | 无重大违法记录 投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | ,12853, | 是
257165 | 1.05 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度 投标人提供近两年度任意一年审计报告或在投标截止时间前三个月内银行出具的证明文件； | 资格性 | ,12853, | 是
257167 | 1.07 | 《医疗器械生产许可证》 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的，须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； | 资格性 | ,12853, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"39","packageid":"12853","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,F5:G11","projectid":"8570","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
全高清电子胸腹腔镜项目(A)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
107601 | 12853 | 1.01 | 报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 | 50
107602 | 12853 | 1.02 | 技术方案 评标委员会按下列要求进行评审打分 本项目设备参数按自然数项计数（例如（六）其他：【包含1.1至1.3】，记为一条普通参数），共计32条，完全符合招标文件要求且没有负偏离的，每满足1条得1分；1项“#”号技术参数完全符合招标文件要求且没有负偏离的，每满足1条得2分，该项最高计至34分。 投标人需提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料。 | 34
107603 | 12853 | 1.03 | 所投产品综合性能评价 评标委员会对所投产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审，满分4分：上述内容每存在一处不合理或描述不清扣0.5分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 4
107604 | 12853 | 1.04 | 供货安装方案 1.投标人提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确；2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂；3.投标人对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计；4.投标人拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强；5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位；6.投标人进度安排合理，能确保项目的有效实施。 上述内容每条最高得0.5分，每存在一处描述不清扣0.1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 3
107605 | 12853 | 1.05 | 质保期 满足招标文件免费保修要求的基础上，每增加一年加2分，满分4分；（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） 注：包内多个设备提报多个质保期限的，以低者计。 | 4
107606 | 12853 | 1.06 | 售后服务承诺 1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；4.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；5.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议。 上述内容每条最高得0.6分，每存在一处描述不清扣0.1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 3
107607 | 12853 | 1.07 | 业绩 2021年1月1日（含）至今，供应商或者制造商(含制造商其他代理商)具有同品牌同型号（或同系列）产品的成功案例，以合同签订时间为准，提供合同扫描件，合同中产品的品牌型号无遮挡。每提供一个有效成功案例得1分，本项最高得2分。 | 2
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。