## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12827","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8557","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 医疗设备项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市中心医院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000603
| 包段编号: | C
| 包段名称: | 光子治疗仪
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12827","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:M7,D10:M11","projectid":"8557","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 医疗设备项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000603 |  | 包段编号 |  | C |  | 包段名称 | 光子治疗仪
| 预算价 | 93600 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
330633 | 1 | 光子治疗仪 |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12827","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8557","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 医疗设备项目(C) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
330633 | 12827 | C | 光子治疗仪 | 1. 适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 2. 应用场景：手术切口、人工造瘘、微创术后体内炎症、疼痛、创面湿疹、胃肠癌术后创面、放化疗后口腔溃疡等。 3. 光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式） 4. 峰值波长： 640nm±10nm 5. 光功率密度（光源表面测量）：≥2600mW/c㎡ 6. 光源聚光设计：透镜式 7. 温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃ 8. 特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥55mW/cm2 9. 最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm 10. 光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.6 11. 光功率稳定度：光功率变化率≤±1% 12. 最大有效治疗面积：≥800cm2 13. 遮光装置：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 14. 能量调节方式：五级能量调节 15. 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选 16. 定时时间：可从0min～99min连续可调 17. 操作面板：触摸屏、液晶显示 18. 储物箱：具有储存配件的储物箱 19. 输入功率： ≤200VA
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12827","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A17,G5:H17","projectid":"8557","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":16,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
医疗设备项目(C)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
256762 | 1.01 | 营业执照 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司报价须提供总公司的授权） | 资格性 | ,12827, | 是
256763 | 1.02 | 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件 | 资格性 | ,12827, | 是
256764 | 1.03 | 投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明 投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明 （未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料） 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于在“山东省政府采购网”查询不到缴纳税收和社会保障资金相关信息的，投标人需在投标文件中提供相关证明材料，对于在“山东省政府采购网”查询不到相关信息且投标文件中未提供相关证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为投标无效。由于“山东省政府采购网”只能查询到山东省内投标人的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则投标无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。 | 资格性 | ,12827, | 是
256765 | 1.04 | 报价单位参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明 投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明 | 资格性 | ,12827, | 是
256766 | 1.05 | 报价单位具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明 投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明 | 资格性 | ,12827, | 是
256767 | 1.06 | 报价单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明 | 资格性 | ,12827, | 是
256768 | 1.07 | 其他资质要求 投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证” | 资格性 | ,12827, | 是
256769 | 2.01 | 报价有效期 报价有效期为90天 | 符合性 | ,12827, | 是
256770 | 2.02 | 付款方式 共分三次付款：第一次付款：合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同总价款的30%；第二次付款：供货安装调试完毕，验收合格后支付合同总价款的60%；第三次付款：剩余合同总价款的10%自项目验收合格之日满1年，经验收无质量问题后一次性支付。 采购人在收到中标单位提供的发票后5个工作日内支付款项。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。 | 符合性 | ,12827, | 是
256771 | 2.03 | 其他 投标人不存在围标、串标行为或疑似围标、串标行为 | 符合性 | ,12827, | 是
256772 | 2.04 | 其他 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动 | 符合性 | ,12827, | 是
256773 | 2.05 | 其他 符合采购文件规定的关于供应商串通投标的情形。 注：如参加同一项目的不同供应商的电子响应文件的文件上传机器码（MAC地址）一致的。使用的电子密钥相同的。交易系统提示相似度达到100%的，均视为串通投标，做无效响应处理 | 符合性 | ,12827, | 是
256774 | 2.06 | 其他 不符合采购文件的其他实质性要求 | 符合性 | ,12827, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12827","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A9,F5:G9","projectid":"8557","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":8,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
医疗设备项目(C)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
107420 | 12827 | 1.01 | 价格分 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30
107421 | 12827 | 1.02 | 技术方面 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学合理。 【25.1分-36分】：投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【12.1分-25分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰或不全面，技术方面存在1-5处负偏离。 【0分-12分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在6处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。 | 36
107422 | 12827 | 1.03 | 供货及培训方案 由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 【8.1分-14分】：投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。 【4.1分-8分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰，不全面。 【0分-4分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。 | 14
107423 | 12827 | 1.04 | 服务承诺 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.投标人售后服务承诺内容全面、服务等级高、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案； 2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务； 3.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施； 4.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强； 5.建有易损件备品备件库，存放主要或关键部件、易损件等，能够长期供应，以及时满足采购人的维修需要； 6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议； 7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。 【8.1分-14分】：投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。 【4.1分-8分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰或不全面。 【0分-4分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。 | 14
107424 | 12827 | 1.05 | 质保期 投标人所投报设备质保期不能满足采购项目说明要求的不计分。在满足采购项目要求的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计2分，该项最高计6分。 | 6
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。