采购需求

一、维保设备清单

| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 数量 | 服务模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | GE | Optima660 | 1 | 全保 |

二、服务内容：

- 服务模式：

1.★对维保范围内设备提供整机（含工作站）维修、保养、巡检服务, 包含维修、保养过程中无限次人工维修和无限次零备件更换。保证更换的球管、零配件为原厂全新球管及零配件。

- 设备维修要求

- 为医院提供专业而便捷的维修服务，以最大化缩短采购方医疗设备不必要的停机时间，以更好地为患者提供优良的医疗服务，维保方必须具备客户服务专线电话。

- 维修服务：提供不限次数的现场故障维修、远程故障诊断服务。

- ★响应时间：接到报修后立即响应，最长不超30分钟，24小时到达现场，24*365全天维修响应及线上技术支持，能够提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

- 维保范围内包含的所有部件免费维修和更换必须是该设备对应的备件，如故障配件需维修的必须与甲方充分沟通并获得同意后方可维修，并留存维修工单。

- 故障记录要求：每一次设备维修，要对故障进行记录并进行分析（记录内容包括但不限于设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、机械故障），并及时报告设备科和使用人员减少该类故障的设备操作流程。

- ★维修及时性：无需更换配件的维修，保证24小时内完成修复；若需更换配件，配件（含球管）到达医院的时间最长不超过36小时，收到配件后不超过48小时完成修复。每次维修完成后，需由设备负责人、工程师共同签字验收，并提交维修服务单。

- ★服务质量：每次完成服务后，保证图像质量符合临床诊断要求。工作报告需设备管理员签字认可。图像质量不满足诊断要求时，将继续修复。

- 在保修期内，保证GE CT Optima660全年的正常使用时间不低于97%(365x97%=354天)，一年内停机天数累积不超11天，每季度开机率不低于95%，如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，免费服务期延长10天，设备维修好后推迟一个月付款。

- 设备保养、巡检要求：

- 每年度定期保养，并提供书面保养报告。维保方制定保养计划，提供每年不少于4次的现场保养等服务，工程师需在预期保养之前一周内通知医院相关联系人。

- 影像类设备保养服务内容包括但不限于系统性能的安全检查和精细保养、图像质量检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查，非紧急性质的预防性维护以及设备清洁，以及确保系统能按照制造商的产品规格进行的其他维护。

- 提供每次《设备保养维修单》，汇总年度设备维修概况及《设备年度运行报告》，优化服务方案，提供最佳服务保障建议，以便院方清晰的了解设备运行的情况。

- 每季度完成1次医疗设备的巡检、记录、汇总分析。做好仪器设备的外观和外接线路安全排查，把一些故障排除在萌芽状态，保证仪器设备的安全、稳定运行，延长使用寿命。同时做好巡检记录，评价好维保效果。

- 定期巡检内容包括对设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以发现设备存在的隐患，及时进行维修。

- 检查设备的运行状况并填写《设备巡检记录单》，由使用科室签字确认存档。

- 提供年度保养服务总结报告。

- 合同期内，每年至少提供 1 次相关培训。

- 零备件储备：

- ★在国内设有专门的零备件仓库，并提供备件库证明，须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。

- 其他要求：

- ★维保方具备《辐射安全许可证》

- ★需提供3名工程师资质，工程师要求原厂培训证或原厂离职具有培训资质。

- 提供原厂购买订货合同5份以上。

- 根据科室需求对医学技术人员免费培训指导，熟练使用该设备。